ET54直流可编程电子负载SCPI通讯协议                                     杭州中创电子有限公司

ET54电子负载SCPI通讯协议

杭州中创电子有限公司

目录
- 1 -1 SCPI命令语法


- 1 -1.1 语法惯例


- 1 -1.2 命令分隔符


- 1 -2 ET54的命令集


- 2 -2.1 IEEE488.2强制命令


- 2 -2.2 SCPI仪器要求命令


- 2 -2.2.1  SYSTem子系统命令集


- 3 -2.3 ET54命令集


- 3 -2.3.1  [LOAD[1|2]]子系统命令集


- 4 -2.3.2  [QUAL[1|2]]子系统命令集


- 6 -2.3.3  SYSSet子系统命令集


- 7 -2.3.4  COMM子系统命令集


- 7 -2.3.5  [VOLT[1|2]]子系统命令集


- 12 -2.3.6  [CURR[1|2]]子系统命令集


- 16 -2.3.7  [POWE[1|2]]子系统命令集


- 18 -2.3.8  [RESI[1|2]]子系统命令集


- 19 -2.3.9  [TIME[1|2]]子系统命令集


- 20 -2.3.10 [LED[1|2]]子系统命令集


- 21 -2.3.11 [TRAN[1|2]]子系统命令集


- 21 -2.3.12 [BATT[1|2]]子系统命令集


- 21 -2.3.13 [SCAN[1|2]]子系统命令集


- 22 -2.3.14 [LIST[1|2]]子系统命令集


- 24 -2.3.15 [CH[1|2]]子系统命令集


- 25 -2.3.16 FILE子系统命令集


- 26 -2.3.17 [MEAS[1|2]]命令


- 26 -2.3.18 SELF子系统命令集





1 SCPI命令语法

语法惯例

以下面两个命令为例说明SCPI命令中各符号含义：
例1:LOAD[1|2]:TRIGger{MAN|EXT|TRG} 

例2:TIME:OFFDelay <numeric> 

按照命令语法，大多数命令(和某些参数)以大小写字母混合的方式表示。对于较短的程序行，可以发送缩写格式的命令。如果要获得较好的程序可读性，可以发送长格式的命令。例如，在上述的语法语句中，TRIGger 和 TRIG 都是可接受的格式。
中括号([ ])中包含了给定命令字符串的参数类别。中括号不随命令字符串一起发送。

竖条(|)隔开给定命令字符串的多个参数选择。例如，在上述命令中，{MAN|EXT|TRG}   表示可以指定“MAN”、“EXT”、“TRG”中的一个参数。竖条不随命令字符串一起发送。

第二个示例中的尖括号(< >)表示必须为括号内的参数指定一个值。例如，上述的语法语句中，尖括号内的参数是<延时值>。尖括号不随命令字符串一起发送。必须为参数指定一个值(例如“1500”)。

一些语法元素(例如节点和参数)包含在方括号([ ])内。这表示该元素可选且可以省略。中括号不随命令字符串一起发送。如果没有为可选参数指定值，则仪器将选择默认值。在上述示例中，“LOAD[1|2]”表示您可以通过“LOAD”或“LOAD1”，指代通道1。此外，由于整个 LOAD节点是可选的(在方括号中)，您也可以通过完全略去 LOAD节点来指代通道 1。这是因为通道 1 是 LOAD节点的默认通道。另一方面，要指代通道 2，只能在程序行中使用“LOAD2”。

命令分隔符

冒号(:)用于将命令关键字与下一级的关键字分隔开。必须插入空格将参数与命令关键字分开。如果一个命令需要多个参数，则必须用逗号分隔相邻的参数，如下所示：

VOLT:ON 1
此示例中，该命令指定了负载设置通道一启动电压为1V。

分号(，)用于分隔同一子系统中的多个参数设置项。例如，发送下列命令字符串:

LIST:PARA 10,0,3，100,1，3,0.1
电流低量程下，将第10步的测试模式设置成CC，将负载值设置成2A,延时时间设置成100S,比较上下限打开，将上限值设置成3A,将下限值设置成0.1A

2 ET54的命令集

“描述”为标题的部分介绍命令的用法或命令执行的操作。
“参数”为标题的部分介绍发送命令的必需参数。当参数为<>内的数值或字符串类型时，参数的定义、可允许数值范围、预设（出厂设置）值等等已给定，当参数为{}内的选择类型时，每个选择项的描述便已给定。 

“命令语法”为标题的部分表示该命令不需要应答，仪器只需要按命令执行相应动作即可。“查询语法”为标题的部分表示该命令需要应答，需要仪器返回数据给上位机，具体应答内容请参考“查询返回”。“命令语法”和“查询语法”都是从外部控制器发送给ET54的语法。

本通讯协议规定：

NR1：整数，如：123

NR2：小数（定点数），如：12.3

NR3：浮点数，如：12.3E+5

NRf：NR1、NR2或NR3

NL：回车符，整数10

    默认波特率为9600，可在通讯设置手动或者指令进行修改，修改波特率后将串口软件的波特率设置成对应值，关闭串口再打开串口。可在设置电子负载地址（485用000-255）。

发送指令格式，无帧头+指令内容+无校验+0A（帧尾）

[image: image1.png]BOS come WHEE | 115200 MR | NONE
sk 0m0) BE ek Wik W20w0
+ oSt on . +[on





RS485通讯发送指令格式为

无帧头+地址（M@SXXX）+指令内容+无校验+0A（帧尾）（DB-9 1脚A，2脚B，6脚GNG，负载地址不能设相同，其它同用户手册）

[image: image2.png]D8 Capen | aren | e | mme | sE
sz

ik )

0

gz

MR R 0mD

Olsertmiz

|+ [mastonci:sv on

Je [

Jer ]

#ix

[soo |meif

L

EATH 115200bps





IEEE488.2强制命令
*IDN?

描述      命令用于查询仪器信息
查询语法  *IDN?

查询返回  <model>,<SN>,<software>,<NL>
注        <model>给出机器型号即ET54XX，<SN>给出序列号,<software>给出软件版本号, <hardware>给出硬件版本号。

*TRG

描述      负载选择“软件”作为触发源，生成一个触发信号。
命令语法  *TRG

SELE

描述      设置选中通道(双通道类型负载有效)。
命令语法  SELE {1|2} 
查询语法  SELE? 

查询返回  {1|2}<NL>

RST

描述      将所有系统设置参数恢复到出厂状态。
命令语法  RST
SCPI仪器要求命令

2.2.1  SYSTem子系统命令集

:VERSion? 
描述      查询仪器符合的SCPI版本号

查询语法  SYSTem:VERSion? 

查询返回  2017.7<NL>

:BEEP

描述      发出蜂鸣器提示音。
命令语法  SYST:BEEP

:LOCA 

描述      将ET54置于本地操作状态。(程控命令将仪器设为本地或远程操作状态与仪器的按键切换是相互影响的)
命令语法  SYST:LOCA 

ET54命令集

2.3.1  [LOAD[1|2]]子系统命令集

    LOAD子系统命令主要用于配置当前通道的负载设置。可以查询当前通道的负载设置情况。

:TRIGger
设置触发源的触发方式，可查询当前的触发源触发方式。

命令语法  LOAD:TRIGger{MAN|EXT|TRG} 
参数 
	
	描述

	MAN
	手动触发方式

	EXT
	外部触发方式

	TRG
	指令触发方式（软件）


查询语法  LOAD:TRIGger? 

查询返回  {MAN|EXT|TRG}<NL>

:VRANge
设置电压的量程高低，可查询电压的量程高低。

命令语法  LOAD:VRANge{HIGH|LOW} 
参数 
	
	描述

	HIGH
	量程高

	LOW
	量程低


查询语法  LOAD:VRANge? 

查询返回  {HIGH|LOW}<NL>

:CRANge 

设置电流的量程高低，可查询电流的量程高低。

命令语法  LOAD:CRANge{HIGH|LOW} 
参数 
	
	描述

	HIGH
	量程高

	LOW
	量程低


查询语法  LOAD:CRANge? 

查询返回  {HIGH|LOW}<NL>

:ABNO
查询当前负载是否异常。

描述 
	
	描述

	NONE
	无

	OV
	过压保护

	OC
	过流保护

	OP
	过功率保护

	OT
	过温保护

	LRV
	极性反接保护

	UN
	实际值达不到设置值

	FAIL
	通讯故障


查询语法  LOAD:ABNO? 

查询返回  {NONE|OV|OC|OP|OT|LRV|UN|FAIL}<NL>

2.3.2  [QUAL[1|2]]子系统命令集

    QUAL子系统命令主要用于设置当前通道（CC、CV、CP、CR）模式的合格测试。可以查询当前通道的合格测试设置情况。

:TEST
设置打开或者关闭合格测试，可查询当前的合格测试是否打开。

命令语法  QUAL:TEST{ON|OFF} 
参数 
	
	描述

	ON
	合格测试打开

	OFF
	合格测试关闭


查询语法  QUAL:TEST? 

查询返回  {ON|OFF}<NL>

:OUT

查询合格测试的结果是否通过。

	
	描述

	NONE
	无

	PASS
	合格测试通过

	FAIL
	合格测试不通过


查询语法  QUAL:OUT? 

查询返回  {NONE|PASS|FAIL}<NL>

:VHIGh

设置合格测试上限电压值，可查询当前的上限电压值。
命令语法  QUAL:VHIGh <numeric> 
参数  
	< numeric >

	型号
	5410、5420
	5411

	量程
	高
	低
	高
	低

	范围
	0.10～150.00
	0.100～20
	0.10～500.00
	0.100～20

	预设值
	0.10
	0.100
	0.10
	0.100

	单位
	V


查询语法  QUAL:VHIGh? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电压低量程的情况下，将上限电压设置成20V


QUAL:VHIGh 20  (注意中间的空格)；

查询：QUAL:VHIGh?


返回：20.000

:VLOW 
设置合格测试下限电压值，可查询当前的下限电压值。
命令语法  QUAL:VLOW <numeric> 
参数  
	< numeric >

	型号
	5410、5420
	5411

	量程
	高
	低
	高
	低

	范围
	0.10～150.00
	0.100～20
	0.10～500.00
	0.100～20

	预设值
	0.10
	0.100
	0.10
	0.100

	单位
	V


查询语法  QUAL:VLOW? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电压低量程的情况下，将下限电压设置成10V


QUAL:VLOW 10  (注意中间的空格)；

查询：QUAL:VLOW?


返回：10.000

:CHIGh

设置合格测试上限电流值，可查询当前的上限电流值。
命令语法  QUAL:CHIGh <numeric> 
参数  
	< numeric >

	型号
	5410
	5411
	5420

	量程
	高
	低
	高
	低
	高
	低

	范围
	0.00～40.00
	0.000～3.000
	0.00～15.00
	0.000～3.000
	0.00～20.00
	0.000～3.000

	预设值
	40.00
	3.000
	15.00
	3.000
	20.00
	3.000

	单位
	A


查询语法  QUAL:CHIGh? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电流低量程的情况下，将上限电流设置成3A


QUAL:CHIGh 3  (注意中间的空格)；

查询：QUAL:CHIGh?


返回：3.000

:CLOW

设置合格测试下限电流值，可查询当前的下限电流值。
命令语法  QUAL:CLOW <numeric> 
参数  
	< numeric >

	型号
	5410
	5411
	5420

	量程
	高
	低
	高
	低
	高
	低

	范围
	0.00～40.00
	0.000～3.000
	0.00～15.00
	0.000～3.000
	0.00～20.00
	0.000～3.000

	预设值
	40.00
	3.000
	15.00
	3.000
	20.00
	3.000

	单位
	A


查询语法  QUAL:CLOW? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电流低量程的情况下，将下限电流设置成1A


QUAL:CLOW 1  (注意中间的空格)；

查询：QUAL:CLOW?


返回：1.000

:PHIGh 
设置合格测试上限功率值，可查询当前的上限功率值。
命令语法  QUAL:PHIGh <numeric> 
参数  
	< numeric >

	型号
	5410、5411
	5420

	范围
	0.00～400.00
	0.00～200.00

	预设值
	400.00
	200.00

	单位
	W


查询语法  QUAL:PHIGh? 
查询返回  <NR3><NL>

例:将上限功率值设置成200W


QUAL:PHIGh 200  (注意中间的空格)；

查询：QUAL:PHIGh?


返回：200.00

:PLOW

设置合格测试下限功率值，可查询当前的下限功率值。
命令语法  QUAL:PLOW <numeric> 
参数  
	< numeric >

	型号
	5410、5411
	5420

	范围
	0.00～400.00
	0.00～200.00

	预设值
	400.00
	200.00

	单位
	W


查询语法  QUAL:PLOW? 
查询返回  <NR3><NL>

例:将下限功率值设置成100W


QUAL:PLOW 100  (注意中间的空格)；

查询：QUAL:PLOW?


返回：100.00

2.3.3  SYSSet子系统命令集

SYSSet子系统命令用于设置系统设置的相关内容，可以查询当前仪器系统设置情况。
:STARt 

设置开机设置，可查询开机设置。

命令语法  SYSSet:STARt{DEFAULT|LAST}  
	
	描述

	DEFAULT
	默认值

	LAST   （预设值）
	上次值


查询语法  SYSSet:STARt? 

查询返回  {DEFAULT|LAST}<NL>

:LANGuage 

设置显示语言设置，可查询语言设置。

命令语法  SYSSet:LANGuage{CHINESE|ENGLISH}  
	
	描述

	CHINESE
	中文

	ENGLISH
	英文


查询语法  SYSSet:LANGuage? 

查询返回  {CHINESE|ENGLISH}<NL>

2.3.4  COMM子系统命令集

COMM子系统命令集用于设置远程通讯。

:BAUDrate

设置波特率。
命令语法  COMM:BAUDrate <numeric> 
	
	< numeric >

	波特率
	0～3对应

(4800|7200|9600|14400|)

	预设值
	0


查询语法  COMM:BAUDrate? 
查询返回  {4800|7200|9600|14400}<NL>

2.3.5  [VOLT[1|2]]子系统命令集

VOLT子系统命令集用于设定电压值。

参数  
	< numeric >

	型号
	5410、5420
	5411

	量程
	高
	低
	高
	低

	范围
	0.10～150.00
	0.100～20.000
	0.10～500.00
	0.100～20.000

	预设值
	0.10
	0.100
	0.10
	0.100

	单位
	V


:ON

设置启动电压值，可查询当前的启动电压值。
命令语法  VOLT:ON <numeric> 
查询语法  VOLT:ON? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电压低量程的情况下，将启动电压设置成1V


VOLT:ON 1.0  (注意中间的空格)；

查询：VOLT:ON?


返回：1.000

:OFF

设置关断电压值，可查询当前的关断电压值。
命令语法  VOLT:OFF <numeric> 
查询语法  VOLT:OFF? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电压低量程的情况下，将关断电压设置成1V


VOLT:OFF 1.0  (注意中间的空格)；

查询：VOLT:OFF?


返回：1.000

:VMAX

设置过压保护电压值，可查询当前的过压保护电压值。
命令语法  VOLT:VMAX <numeric> 
参数  
	< numeric >

	型号
	5410、5420
	5411

	量程
	高
	低
	高
	低

	范围
	0.10～155.00
	0.100～21.000
	0.10～520.00
	0.100～21.000

	预设值
	155.00
	21.000
	520.00
	21.000

	单位
	V


查询语法  VOLT:VMAX? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电压低量程的情况下，将过压保护电压设置成21V


 VOLT:VMAX 21  (注意中间的空格)；

查询VOLT:VMAX?


返回：21.000

:CV

设置CV模式电压值，可查询CV模式电压值。
命令语法  VOLT:CV <numeric> 
查询语法  VOLT:CV? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电压低量程的情况下，将CV设置成15V


VOLT:CV 15  (注意中间的空格)；

查询：VOLT:CV?


返回：15.000

:CCCV

设置CC+CV模式电压值，可查询CC+CV模式电压值。
命令语法  VOLT:CCCV <numeric> 
查询语法  VOLT:CCCV? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电压低量程的情况下，将CCCV设置成15V


VOLT:CCCV 15  (注意中间的空格)；

查询：VOLT:CCCV?


返回：15.000

:CRCV

设置CR+CV模式电压值，可查询CR+CV模式电压值。
命令语法  VOLT:CRCV <numeric> 
查询语法  VOLT:CRCV? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电压低量程的情况下，将CRCV设置成15V


VOLT:CRCV 15  (注意中间的空格)；

查询：VOLT:CRCV?


返回：15.000

:TA

设置动态测试模式A值电压值，可查询动态测试模式A电压值。
命令语法  VOLT:TA<numeric> 
查询语法  VOLT:TA? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电压低量程的情况下，将动态测试A值设置成15V


VOLT:TA 15  (注意中间的空格)；

查询：VOLT:TA?


返回：15.000

:TB

设置动态测试模式B电压值，可查询动态测试模式B电压值。
命令语法  VOLT:TB<numeric> 
查询语法  VOLT:TB? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电压低量程的情况下，将动态测试模式B值设置成10V


VOLT:TB 10  (注意中间的空格)；

查询：VOLT:TB?


返回：10.000

:LED

设置LED测试模式Vo电压值，可查询LED测试模式Vo电压值。
命令语法  VOLT:LED<numeric> 
查询语法  VOLT:LED? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电压低量程的情况下，将LED测试模式Vo值设置成12V


VOLT:LED 12  (注意中间的空格)；

查询：VOLT:LED?


返回：12.000

:BCR

设置电池测试模式恒阻截止电压值，可查询电池测试模式恒阻截止电压值。
命令语法  VOLTage:BCR<numeric> 
参数  
	量程
	高
	低

	范围
	0.10～150.00
	0.100～20.000

	预设值
	0.10
	0.100

	单位
	V


查询语法  VOLT:BCR? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电压低量程的情况下，将电池测试模式恒阻截止电压值设置成12V


VOLT:BCR 12  (注意中间的空格)；

查询：VOLT:BCR?


返回：12.000

:BCC1

设置电池测试模式恒流截止电压值1，可查询电池测试模式恒流截止电压值1。
命令语法  VOLT:BCC1<numeric> 
参数  
	量程
	高
	低

	范围
	0.10～150.00
	0.100～20.000

	预设值
	0.10
	0.100

	单位
	V


查询语法  VOLT:BCC1? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电压低量程的情况下，将电池测试模式恒流截止电压值1设置成18V


VOLT:BCC1 18  (注意中间的空格)；

查询：VOLT:BCC1?


返回：18.000

:BCC2

设置电池测试模式恒流截止电压值2，可查询电池测试模式恒流截止电压值2。
命令语法  VOLT:BCC2<numeric> 
参数  
	量程
	高
	低

	范围
	0.10～150.00
	0.100～20.000

	预设值
	0.10
	0.100

	单位
	V


查询语法  VOLT:BCC2? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电压低量程的情况下，将电池测试模式恒流截止电压值2设置成12V


VOLT:BCC2 12  (注意中间的空格)；

查询：VOLT:BCC2?


返回：12.000

:BCC3

设置电池测试模式恒流截止电压值3，可查询电池测试模式恒流截止电压值3。
命令语法  VOLT:BCC3<numeric> 
参数  
	量程
	高
	低

	范围
	0.10～150.00
	0.100～20.000

	预设值
	0.10
	0.100

	单位
	V


查询语法  VOLT:BCC3? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电压低量程的情况下，将电池测试模式恒流截止电压值3设置成10V


VOLT:BCC3 10  (注意中间的空格)；

查询：VOLT:BCC3 ?


返回：10.000

:STARt

设置扫描测试测起点电压值，可查询扫描测试起点电压值。
命令语法  VOLT:STARt<numeric> 
查询语法  VOLT:STARt? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电压低量程的情况下，将扫描测试测起点电压值设置成1V


VOLT:STARt 1  (注意中间的空格)；

查询：VOLT:STARt?


返回：1.000

:END

设置扫描测试测终点电压值，可查询扫描测试终点电压值。
命令语法  VOLT:END<numeric> 
查询语法  VOLT:END? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电压低量程的情况下，将扫描测试测终点电压值设置成18V


VOLT:END 18  (注意中间的空格)；

查询：VOLT:END?


返回：18.000

:STEP

设置扫描测试测步进电压值，可查询扫描测试步进电压值。
命令语法  VOLT:STEP<numeric> 
查询语法  VOLT:STEP? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电压低量程的情况下，将扫描测试测步进电压值设置成1V


VOLT:STEP 1  (注意中间的空格)；

查询：VOLT:STEP?


返回：1.000

:VTH

设置扫描测试电压转折阈值，可查询扫描测试电压转折阈值。
命令语法  VOLT:VTH<numeric> 
查询语法  VOLT:VTH? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电压低量程的情况下，将扫描测试电压转折阈值设置成10V


VOLT:VTH 10  (注意中间的空格)；

查询：VOLT:VTH?


返回：10.000

:VMIN

设置扫描测试最小电压阈值，可查询扫描测试最小电压阈值。
命令语法  VOLT:VMIN<numeric> 
查询语法  VOLT:VMIN? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电压低量程的情况下，将扫描测试最小电压设置成10V


VOLT:VMIN 10  (注意中间的空格)；

查询：VOLT:VMIN?


返回：10.000

:LOW

设置扫描测试电压下限值，可查询扫描测试电压下限值。
命令语法  VOLT:LOW<numeric> 
查询语法  VOLT:LOW? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电压低量程的情况下，将扫描测试扫描测试电压下限设置成1V


VOLT:LOW 1  (注意中间的空格)；

查询：VOLT:LOW?


返回：1.000

:HIGH

设置扫描测试电压上限值，可查询扫描测试电压上限值。
命令语法  VOLT:HIGH<numeric> 
查询语法  VOLT:HIGH? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电压低量程的情况下，将扫描测试扫描测试电压上限设置成18V


VOLT:HIGH 18  (注意中间的空格)；

查询：VOLT:HIGH?


返回：18.000

2.3.6  [CURR[1|2]]子系统命令集

 
CURR子系统命令集用于设定电流值。

参数  
	< numeric >

	型号
	5410
	5411
	5420

	量程
	高
	低
	高
	低
	高
	低

	范围
	0.00～40.00
	0.000～3.000
	0.00～15.00
	0.000～3.000
	0.00～20.00
	0.000～3.000

	预设值
	40.00
	3.000
	15.00
	3.000
	20.00
	3.000

	单位
	A


:IMAX

设置过流保护电流值，可查询当前的过流保护电流值。
命令语法  CURR:IMAX <numeric> 
参数  
	< numeric >

	型号
	5410
	5411
	5420

	量程
	高
	低
	高
	低
	高
	低

	范围
	0.00～45.00
	0.000～3.300
	0.00～16.00
	0.000～3.300
	0.00～22.00
	0.000～3.300

	预设值
	45.00
	3.300
	16.00
	3.300
	22.00
	3.300

	单位
	A


查询语法  CURR:IMAX? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电流低量程的情况下，将过流保护电流设置成3A


CURR:IMAX 3  (注意中间的空格)；

查询：CURR:IMAX?


返回：3.000

:CC

设置CC模式电流值，可查询CC模式电流值。
命令语法  CURR:CC <numeric> 
查询语法  CURR:CC? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电流低量程的情况下，将CC模式电流值设置成3A


CURR:CC 15  (注意中间的空格)；

查询：CURR:CC?


返回：3.000

:CCCV

设置CC+CV模式电流值，可查询CC+CV模式电流值。
命令语法  CURR:CCCV <numeric> 
查询语法  CURR:CCCV? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电流低量程的情况下，将CCCV模式电流值设置成3A


CURR:CCCV 15  (注意中间的空格)；

查询：CURR:CCCV?


返回：3.000

:TA

设置动态测试模式A值电流值，可查询动态测试模式A电流值。
命令语法  CURR:TA<numeric> 

查询语法  CURR:TA? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电流量程的情况下，将动态测试A值设置成3A


CURR:TA 3  (注意中间的空格)；

查询：CURR:TA?


返回：3.000

:TB

设置动态测试模式B值电流值，可查询动态测试模式B电流值。
命令语法  CURR:TB<numeric> 
查询语法  CURR:TB? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电流低量程的情况下，将动态测试模式B值设置成1A


CURR:TB 1  (注意中间的空格)；

查询：CURR:TB?


返回：1.000

:LED

设置LED测试模式Io电流值，可查询LED测试模式Io电流值。
命令语法  CURR:LED<numeric> 

查询语法  CURR:LED? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电流低量程的情况下，将LED测试模式Io值设置成3A


CURR:LED 3 (注意中间的空格)；

查询：CURR:LED?


返回：3.000

:BCC

设置电池测试模式恒流放电值(截止条件非电压)，可查询电池测试模式恒流放电值。
命令语法  CURR:BCC<numeric>  
查询语法  CURR:BCC? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电流低量程的情况下，将电池测试模式恒流放电值设置成3A


CURR:BCC 3  (注意中间的空格)；

查询：CURR:BCC?


返回：3.000

:BCC1

设置电池测试模式恒流放电值1，可查询电池测试模式恒流放电值1。
命令语法  CURR:BCC1<numeric>  
查询语法  CURR:BCC1? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电流低量程的情况下，将电池测试模式恒流放电值1设置成3A


CURR:BCC1 3  (注意中间的空格)；

查询：CURR:BCC1?


返回：3.000

:BCC2

设置电池测试模式恒流放电值2，可查询电池测试模式恒流放电值2。
命令语法  CURR:BCC2<numeric> 
查询语法  CURR:BCC2? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电流低量程的情况下，将电池测试模式恒流放电值2设置成2A


CURR:BCC2 2  (注意中间的空格)；

查询：CURR:BCC2?


返回：2.000

:BCC3

设置电池测试模式恒流放电值3，可查询电池测试模式恒流放电值3。
命令语法  CURR:BCC3<numeric> 
查询语法  CURR:BCC3? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电流低量程的情况下，将电池测试模式恒流放电值3设置成1A


CURR:BCC3 1  (注意中间的空格)；

查询：CURR:BCC3?


返回：1.000

:STARt

设置扫描测试测起点电流值，可查询扫描测试起点电流值。
命令语法  CURR:STARt<numeric> 
查询语法  CURR:STARt? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电流低量程的情况下，将扫描测试测起点电流值设置成1A


CURR:STARt 1  (注意中间的空格)；

查询：CURR:STARt?


返回：1.000

:END

设置扫描测试测终点电流值，可查询扫描测试终点电流值。
命令语法  CURR:END<numeric> 

查询语法  CURR:END? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电流低量程的情况下，将扫描测试测终点电流值设置成3A


CURR:END 3  (注意中间的空格)；

查询：CURR:END?


返回：3.000

:STEP

设置扫描测试测步进电流值，可查询扫描测试步进电流值。
命令语法  CURR:STEP<numeric> 

查询语法  CURR:STEP? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电流低量程的情况下，将扫描测试测步进电流值设置成1A


CURR:STEP 1  (注意中间的空格)；

查询：CURR:STEP?


返回：1.000

:LOW

设置扫描测试电流下限值，可查询扫描测试电流下限值。
命令语法  CURR:LOW<numeric> 

查询语法  CURR:LOW? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电流低量程的情况下，将扫描测试扫描测试电流下限设置成0.5A


CURR:LOW 0.5  (注意中间的空格)；

查询：CURR:LOW?


返回：0.500

:HIGH

设置扫描测试电流上限值，可查询扫描测试电流上限值。
命令语法  CURR:HIGH<numeric> 

查询语法  CURR:HIGH? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电流低量程的情况下，将扫描测试扫描测试电流上限设置成3A


CURR:HIGH 3  (注意中间的空格)；

查询：CURR:HIGH?


返回：3.000

:LOADC1

设置负载效应测试第1个电流设置值，可查询负载效应测试第1个电流设置值。
命令语法  CURR:LOADC1<numeric> 

查询语法  CURR:LOADC1? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电流低量程的情况下，将负载效应测试第1个电流设置值设置成0.1A


CURR:LOADC1 0.1  (注意中间的空格)；

查询：CURR:LOADC1?


返回：0.100
:LOADC2
设置负载效应测试第2个电流设置值，可查询负载效应测试第2个电流设置值。
命令语法  CURR:LOADC2<numeric> 

查询语法  CURR:LOADC2? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电流低量程的情况下，将负载效应测试第2个电流设置值设置成0.5A


CURR:LOADC2 0.5  (注意中间的空格)；

查询：CURR:LOADC2?


返回：0.500
:LOADC3
设置负载效应测试第3个电流设置值，可查询负载效应测试第3个电流设置值。
命令语法  CURR:LOADC3<numeric> 

查询语法  CURR:LOADC3? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电流低量程的情况下，将负载效应测试第3个电流设置值设置成1A


CURR:LOADC3 1  (注意中间的空格)；

查询：CURR:LOADC3?


返回：1.000
:COMPC1
设置远端补偿第1个电流设置值，可查询远端补偿第1个电流设置值。
命令语法  CURR:COMPC1<numeric> 

查询语法  CURR:COMPC1? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电流低量程的情况下，将远端补偿第1个电流设置值设置成0.1A


CURR:COMPC1 0.1  (注意中间的空格)；

查询：CURR:COMPC1?


返回：0.100
:COMPC2
设置远端补偿第2个电流设置值，可查询远端补偿第2个电流设置值。
命令语法  CURR:COMPC2<numeric> 

查询语法  CURR:COMPC2? 
查询返回  <NR3><NL>

例:在电流低量程的情况下，将远端补偿第1个电流设置值设置成1A


CURR:COMPC2 1  (注意中间的空格)；

查询：CURR:COMPC2?


返回：1.000
2.3.7  [POWE[1|2]]子系统命令集

 
POWE子系统命令集用于设定功率值。

参数  

	< numeric >

	型号
	5410、5411
	5420

	范围
	0.00～400.00
	0.00～200.00

	预设值
	400.00
	200.00

	单位
	W


:PMAX

设置过功率保护值，可查询当前的过功率保护值。
命令语法  POWE:PMAX <numeric> 
参数  
	< numeric >

	型号
	5410、5411
	5420

	范围
	0.00～420.00
	0.00～220.00

	预设值
	420.00
	220.00

	单位
	W


查询语法  POWE:PMAX? 
查询返回  <NR3><NL>

例:将过功率保护值设置成200W


POWE:PMAX 200  (注意中间的空格)；

查询：POWE:PMAX?


返回：200.00

:CP

设置CP模式功率值，可查询CP模式功率值。
命令语法  POWE:CP <numeric> 

查询语法  POWE:CP? 
查询返回  <NR3><NL>

例:将功率值设置成50W


POWE:CP 50  (注意中间的空格)；

查询：POWE:CP?


返回：50.00

:STARt

设置扫描测试测起点功率值，可查询扫描测试起点功率值。
命令语法  POWE:STARt<numeric>
查询语法  POWE:STARt? 
查询返回  <NR3><NL>

例:将功率值设置成50W


POWE:STARt 50  (注意中间的空格)；

查询：POWE:STARt?


返回：50.00

:END

设置扫描测试测终点功率值，可查询扫描测试终点功率值。
命令语法  POWE:END<numeric> 

查询语法  POWE:END? 
查询返回  <NR3><NL>

例:将功率值设置成200W


POWE:END 200  (注意中间的空格)；

查询：POWE:END?


返回：200.00

:STEP

设置扫描测试测步进功率值，可查询扫描测试步进功率值。
命令语法  POWE:STEP<numeric> 

查询语法  POWE:STEP? 
查询返回  <NR3><NL>

例:将功率值设置成5W


POWE:STEP5  (注意中间的空格)；

查询：POWE:STEP?


返回：5.00

:LOW

设置扫描测试功率下限值，可查询扫描测试功率下限值。
命令语法  POWE:LOW<numeric> 

查询语法  POWE:LOW? 
查询返回  <NR3><NL>

例:将功率值设置成50W


POWE:LOW 50  (注意中间的空格)；

查询：POWE:LOW?


返回：50.00

:HIGH

设置扫描测试功率上限值，可查询扫描测试功率上限值。
命令语法  POWE:HIGH<numeric> 

查询语法  POWE:HIGH? 
查询返回  <NR3><NL>

例:将功率值设置成200W


POWE:HIGH 200  (注意中间的空格)；

查询：POWE:HIGH?


返回：200.00

2.3.8  [RESI[1|2]]子系统命令集

 
RESI子系统命令集用于设定电阻值。
:CR

设置CR模式电阻值，可查询CR模式电阻值。
命令语法  RESI:CR <numeric> 
参数  

	< numeric >

	范围
	0.01～5000.00

	预设值
	100

	单位
	Ω


查询语法  RESI:CR? 
查询返回  <NR3><NL>

例:将电阻值设置成500Ω

RESI:CR 500  (注意中间的空格)；

查询：RESI:CR?


返回：500.00

:CRCV

设置CR+CV模式电阻值，可查询CR+CV模式电阻值。
命令语法  RESI:CRCV <numeric> 
参数  

	< numeric >

	范围
	0.01～5000.00

	预设值
	100

	单位
	Ω


查询语法  RESI:CRCV? 
查询返回  <NR3><NL>

例:将电阻值设置成500Ω

RESI:CRCV 500  (注意中间的空格)；

查询：RESI:CRCV?


返回：500.00

:BCR

设置电池测试模式恒阻放电电阻值，可查询电池测试模式恒阻放电电阻值。
命令语法  RESI:BCR<numeric> 
参数  

	< numeric >

	范围
	0.03～4500.00

	预设值
	500

	单位
	Ω


查询语法  RESI:BCR? 
查询返回  <NR3><NL>

例:将电阻值设置成500Ω

RESI:BCR 500  (注意中间的空格)；

查询：RESI:BCR?


返回：500.00

2.3.9  [TIME[1|2]]子系统命令集

TIME子系统命令集用于设定延时关断、动态测试及扫描测试的时间值。

:OFFDelay 
设置延时关断时间，可查询当前的延时关断时间值。
命令语法  TIME:OFFDelay <numeric> 
参数  
	
	< numeric >

	范围
	0～60000

	预设值
	0

	单位
	S


查询语法 TIME:OFFDelay? 
查询返回  <NR1><NL>

例:将延时关断时间设置成1500S


TIME:OFFDelay 1500  (注意中间的空格)；

查询：TIME:OFFDelay?


返回：1500

:WA

设置动态测试脉宽A值。
命令语法  TIME:WA <numeric> 
参数  
	
	< numeric >

	范围
	50～60000

	预设值
	1000

	单位
	mS


查询语法  TIME:WA? 
查询返回  <NR1><NL>

例:将延时关断时间设置成1000ms


TIME:WIDThA 1000  (注意中间的空格)；

查询：TIME:WIDThA?


返回：1000

:WB

设置动态测试脉宽B值。
命令语法  TIME:WB <numeric> 
参数  
	
	< numeric >

	范围
	50～60000

	预设值
	1000

	单位
	mS


查询语法  TIME:WB? 
查询返回  <NR1><NL>

例:将延时关断时间设置成1000mS

TIME:WB 1000(注意中间的空格)；

查询：TIME:WB?


返回：1000
:STEP

设置扫描测试步进延时值。
命令语法  TIME:STEP<numeric> 
参数  
	
	< numeric >

	范围
	1～999

	预设值
	1

	单位
	S


查询语法  TIME:STEP? 

查询返回  <NR1><NL>

例:将延时关断时间设置成15S


TIME:STEP 15 (注意中间的空格)；

查询：TIME:STEP?


返回：15

:BTT
设置扫描测试步进延时值。
命令语法  TIME:BTT<numeric> 
参数  
	
	< numeric >

	范围
	1～60000

	预设值
	60

	单位
	S


查询语法  TIME:BTT? 

查询返回  <NR1><NL>

例:将延时关断时间设置成15S


TIME:BTT 15 (注意中间的空格)；

查询：TIME:BTT?


返回：15

:ONESTEP
设置负载效应测试单步时间。
命令语法  TIME:ONESTEP<numeric> 
参数  
	
	< numeric >

	范围
	1～60000

	预设值
	5

	单位
	S


查询语法  TIME:ONESTEP? 

查询返回  <NR1><NL>

例:将负载效应测试单步时间设置成15S


TIME:ONESTEP 15 (注意中间的空格)；

查询：TIME:ONESTEP?


返回：15

2.3.10 [LED[1|2]]子系统命令集

LED子系统命令集用于设定LED COEFF系数值。

:COEFf

设置LED测试模式系数值，可查询LED测试模式系数值。
命令语法  LED:COEFf <numeric> 
参数  

	< numeric >

	范围
	0.01～1.00

	预设值
	1.00


查询语法  LED:COEFf? 
查询返回  <NR3><NL>

例:将系数值设置成0.5


LED:COEFf 0.5  (注意中间的空格)；

查询：LED:COEFf?


返回：0.50

2.3.11 [TRAN[1|2]]子系统命令集

TRAN子系统命令集用于设定动态测试的动态载态和动态模式。

:STATe

设置动态测试的动态载态，可查询动态测试的动态载态。
命令语法  TRAN:STATe{CC|CV}

	
	描述

	CC(预设值)
	动态载态为CC

	CV
	动态载态为CV


查询语法  TRAN:STATe? 
查询返回  {CC|CV}<NL>

:MODE

设置动态测试的动态模式，可查询动态测试的动态模式。
命令语法  TRAN:MODE{COUT|TRIG|PULS}

	
	描述

	COUT(预设值)
	动态模式为连续

	TRIG
	动态模式为触发

	PULS
	动态模式为脉冲


查询语法  TRAN:MODE? 
查询返回  {COUT|TRIG|PULS}<NL>

2.3.12 [BATT[1|2]]子系统命令集

BATT子系统命令集用于设定电池测试的放电模式。

:MODE

设置电池测试的放电模式。
命令语法  BATT:MODE{CC|CR}

	
	描述

	CC(预设值)
	放电模式为CC

	CR
	放电模式为CR


查询语法  BATT:MODE? 
查询返回  {CC|CR}<NL>

:CAPA

描述      查询电池放电容量。

查询语法  BATT:CAPA? 

查询返回  <NR3><NL>

:ENER

描述      查询电池放电能量。

查询语法  BATT:ENER? 

查询返回  <NR3><NL>

:BCUT
设置电池测试的截止条件。
命令语法  BATT:BCUT{V|T|C|E}

	
	描述

	V(预设值)
	截止条件为电压

	T
	截止条件为时间

	C
	截止条件为容量

	E
	截止条件为能量


查询语法  BATT:BCUT? 
查询返回  {V|T|C|E}<NL>
:BAEN
设置电池测试的截止使能。
命令语法  BATT:BAEN{1|2|3}

	
	描述

	3(预设值)
	使能3个阶段放电

	2
	使能2个阶段放电

	1
	使能1个阶段放电


查询语法  BATT:BAEN? 
查询返回  {1|2|3}<NL>

:BTC
设置电池测试模式截止能量。
命令语法  BATT:BTC <numeric> 
参数  

	< numeric >

	范围
	0～9999

	预设值
	0


查询语法  BATT:BTC? 
查询返回  <NR3><NL>

例:将系数值设置成1

BATT:BTC 1  (注意中间的空格)；

查询：BATT:BTC?


返回：1.00
:BTE
设置电池测试模式截止能量。
命令语法  BATT:BTE <numeric> 
参数  

	< numeric >

	范围
	0～9999

	预设值
	0


查询语法  BATT:BTE? 
查询返回  <NR3><NL>

例:将系数值设置成1

BATT:BTE 1  (注意中间的空格)；

查询：BATT:BTE?


返回：1.00
2.3.13 [SCAN[1|2]]子系统命令集

SCAN子系统命令集用于设定扫描测试的扫描类型、阈值类型及比较类型。

:TYPE

设置扫描测试的扫描类型，可查询扫描测试的扫描类型。
命令语法  SCAN:TYPE{CC|CV|CP}

	
	描述

	CC(预设值)
	扫描类型为CC

	CV
	扫描类型为CV

	CP
	扫描类型为CP


查询语法  SCAN:TYPE? 
查询返回  {CC|CV|CP}<NL>
:THTYpe

设置扫描测试的阈值类型，可查询扫描测试的阈值类型。
命令语法  SCAN:THTYpe{VTH|DROP|VMIN}

	
	描述

	VTH(预设值)
	阈值类型为电压转折

	DROP
	阈值类型为跌落

	VMIN
	阈值类型为最小电压


查询语法  SCAN:THTYpe? 
查询返回  {VTH|DROP|VMIN}<NL>

:COMPare

设置扫描测试的比较类型，可查询扫描测试的比较类型。
命令语法  SCAN:COMPare{INCURR|INVOLT|INPOW}

	
	描述

	INCURR(预设值)
	比较类型为按电流

	INVOLT
	比较类型为按电压

	INPOW
	比较类型为按功率


查询语法  SCAN:COMPare? 
查询返回  {INCURR|INVOLT|INPOW}<NL>
2.3.14 [LIST[1|2]]子系统命令集

LIST子系统命令集用于设定列表测试测试步数、循环开关及步进模式。

:LOOP
设置打开或者关闭循环，可查询当前的测试是否打开循环。

命令语法  LIST:LOOP{ON|OFF} 
参数 
	
	描述

	ON
	循环打开

	OFF
	循环关闭


查询语法  LIST:LOOP? 
查询返回  {ON|OFF}<NL>

:MODE
设置列表测试步进模式，可查询当前测试的步进模式。

命令语法  LIST:MODE{AUTO|TRIGGER} 
参数 
	
	描述

	AUTO
	步进模式为连续

	TRIGGER
	步进模式为触发


查询语法  LIST:MODE? 
查询返回  {AUTO|TRIGGER} <NL>

:NUM

设置列表测试步数，可查询当前测试步数。

命令语法  LIST:NUM <numeric> 
参数  

	< numeric >

	范围
	1～10

	预设值
	5


查询语法  LIST:NUM? 
查询返回  <NR1><NL>

例:将测试步数设置成10


LIST:NUM 10  (注意中间的空格)；

查询：LIST:NUM?


返回：10

:PARAmeter

设定指定步数的参数。

命令语法  LIST:PARA <secnum>,<type>,<value>，<delay>,<compar>,<max>,<min>
	设定步数< secnum>

	范围
	1～10

	预设值
	1


设置对应步数的测试模式。

	type
	描述

	0
	测试模式为CC

	1
	测试模式为CV

	2
	测试模式为CP

	3
	测试模式为CR

	4
	测试模式为开路

	5
	测试模式为短路


设置对应步数打开或者关闭比较上下限
	COMPare
	描述

	0
	比较关闭

	1
	比较电流

	2
	比较电压

	3
	比较功率

	4
	比较电阻


设置对应步数延时值。
	DELAy
	< numeric >

	范围
	1～60000

	预设值
	5

	单位
	S


VALUe、 MAX、 MIN

    设置指定编辑步数的负载大小值、上限值、下限值，可查询当前的指定编辑步数是负载值、上限值、下限值。

    根据指定编辑步数的测试模式来确定设置值的范围，CV和OPEN归于电压值范围，CC和SHORT归于电流值范围，CR为电阻值范围,CP为功率值范围。

电压值见2.3.5VOLTage子系统命令电压值范围。

电流值见2.3.6CURRent子系统命令电流值范围。
功率值见2.3.7POWEr子系统命令功率值范围。
电阻值见2.3.8RESIstancee子系统命令电阻值范围。
例:电流低量程下，将第5步的测试模式设置成CC，将负载值设置成3A,延时时间设置成100S,比较上下限打开，将上限值设置成3A,将下限值设置成0.1A


LIST:PARA 5,0,3,100,1,3,0.1

查询列表设置参数，获取从第几步开始的几组设置参数。
查询语法  LIST:PARA?<start>,<num>
	<start>,<num>

	范围
	1～10

	预设值
	1


例:获取第3步开始的2组的设置参数。

查询:LIST:PARA? 1,2
返回

3,0,3，100,1，3,0.1

4,0,3，100,0，3,0.1
:OUT

查询列表测试完成后列表结果指定步数的参数。

查询语法  LIST:OUT？<start>,<end>
返回 对应 <secnum>,<type>,<value>,<pass_fail>,<max>,<min>

	pass_fail
	描述

	0
	当前步数比较未打开

	1
	PASS

	2
	FAIL


例:获取第1步到第2步的列表结果参数。

查询:LIST:OUT? 1,2
返回

1,0,3.000，1,0,3.000,1.000

2,0,3.000，2,0,3.000,0.000

2.3.15 [CH[1|2]]子系统命令集

CH子系统命令集主要用于设定模式以及打开或者关闭通道。

:MODE

描述      设置通道模式

命令语法  CH:MODE{CC|CV|CP|CR|CCCV|CRCV|TRAN|LIST|SCAN|SHOR|BATT|LED} 
查询语法  CH:MODE? 

查询返回  {CC|CV|CP|CR|CCCV|CRCV|TRAN|LIST|SCAN|SHOR|BATT|LED}<NL>

:SW

描述      模式打开、关闭（ON|OFF）

命令语法  CH:SW{ON|OFF} 
参数 
	
	描述

	ON
	关闭当前模式（通道），模式切换后是模式（通道）关闭状态

	OFF
	打开当前模式（通道）


查询语法  CH:SW? 

查询返回  {ON|OFF}<NL>

2.3.16 FILE子系统命令集

FILE子系统命令集用于文件相关的一些操作。

:CHECk

描述      检查该编号是否存在文件。

查询语法  FILE:CHECk <numeric> ? 

参数  
	
	< numeric >

	通道一列表测试数据保存范围
	1～100

	通道一列表测试结果保存范围
	101～200

	通道二列表测试数据保存范围
	201～300

	通道二列表测试结果保存范围
	301～400


	
	描述

	NO
	无文件

	YES
	存在文件


查询返回  {NO|YES}<NL>

:RECAll

描述      调用文件。

命令语法  FILE:RECAll<numeric>
	
	< numeric >

	通道一列表测试数据保存范围
	1～100

	通道一列表测试结果保存范围
	101～200

	通道二列表测试数据保存范围
	201～300

	通道二列表测试结果保存范围
	301～400


:DELEte

描述      删除文件。

命令语法  FILE:DELEte<numeric>
	
	< numeric >

	通道一列表测试数据保存范围
	1～20

	通道一列表测试结果保存范围
	101～120

	通道二列表测试数据保存范围
	201～220

	通道二列表测试结果保存范围
	301～320


:STORe

描述      保存文件。

命令语法  FILE:STORe<numeric>

	
	< numeric >

	通道一列表测试数据保存范围
	1～20

	通道一列表测试结果保存范围
	101～120

	通道二列表测试数据保存范围
	201～220

	通道二列表测试结果保存范围
	301～320


将文件存储到文件地址n中，保存名为FLTX( X为文件序号)。
2.3.17 [MEAS[1|2]]命令

描述      查询测量的电流值。

查询语法  MEAS:CURRent? 

查询返回  <NR3><NL>

描述      查询测量的电压值。

查询语法  MEAS:VOLTage? 

查询返回  <NR3><NL>

描述      查询测量的功率值。

查询语法  MEAS:POWer? 

查询返回  <NR3><NL>

描述      查询测量的电阻值。

查询语法  MEAS:RESIstance? 

查询返回  <NR3><NL>
描述      查询测量的输入值（电流值、电压值、功率值、电阻值）。

查询语法  MEAS:ALL? 

查询返回  <NR3>，<NR3>，<NR3>，<NR3><NL>

2.3.18 SELF子系统命令集

:FAN

描述      查询风扇工作工作是否正常。

	
	描述

	FAIL
	风扇故障

	PASS
	风扇正常


查询语法  SELF:FAN? 

查询返回  <FAIL|PASS><NL>

2.3.19 [LOAD[1|2]]负载设置命令集

:SENSE

设置远端补偿的开启与关闭。

命令语法  LOAD:SENSE{ON|OFF} 
参数 
	
	描述

	ON
	远端补偿打开

	OFF
	远端补偿关闭


查询语法  LOAD:SENSE? 
查询返回  {ON|OFF}<NL>

:DTV
查询负载效应测试中的电源电压衰减。

查询语法  LOAD:DTV? 
查询返回  <NR3><NL>

:RES
查询负载效应测试中的电源内阻值。

查询语法  LOAD:RS? 
查询返回  <NR3><NL>

:REGUL
查询负载效应测试中的负载调整率。

查询语法  LOAD:RATE? 
查询返回  <NR3><NL>

:ABNO

查询通道异常情况。

参数 
	
	描述

	NONE
	无异常情况

	OV
	过压

	OC
	过流

	OP
	过功率

	LRV
	极性反接

	OT
	过温


查询语法  LOAD:ABNO? 
查询返回  {NONE|OV|OC|OP|LRV|OT}<NL>



